|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie/parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych – 2 komplety. |
| a. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem |
| 1. | System komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczony do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością ciągłej rejestracji przebiegów z 12 odprowadzeń EKG. | TAK, wymagane |  |
| 2. | Współpraca z oferowaną bieżnią, oraz cykloergometrem | TAK, wymagane |  |
|  | Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru oraz bieżni | TAK, wymagane |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. | TAK, wymagane |  |
|  | Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. | TAK, wymagane |  |
|  | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | TAK, wymagane |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie) | TAK, wymagane |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T z wynikami pomiarów | TAK, wymagane |  |
|  | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych | TAK, wymagane |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK, wymagane |  |
|  | Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość definiowania własnych protokołów: Indywidualizowany, RAMP, Stopniowany wbudowany w preferencje protokołu testu kwestionariusz oceny wydolności WSAQ | TAK, wymagane |  |
|  | Funkcja reanalizy wykonanego badania | TAK, wymagane |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii | TAK, wymagane |  |
|  | Monitorowanie parametrów: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziomi nachylenie odcinka ST, obciążenie | TAK, wymagane |  |
|  | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK, wymagane |  |
|  | Bezpieczne zakończenie badania wysiłkowego poprzez zapewnienie podtrzymania zasilania bieżni, oraz systemu komputerowego (UPS) | TAK, wymagane Proszę o podanie nazwy producenta oraz parametrów |  |
|  | Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD min. 32”, drukarką laserową, klawiaturą i myszką | TAK, wymagane Proszę o podanie nazwy producenta oraz parametrów |  |
|  | Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja na system komputerowy min 24 miesiące. | 24 miesięcy – wymagane 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt (wpisać 24, 36 lub 48) |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, wymagane |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe z obsługi oprogramowania | TAK, wymagane |  |
| b. Bieżnia |
|  | wbudowany moduł EKG | Wbudowany moduł -10 pkt Bezprzewodowy moduł - 0 pkt (Wpisać wbudowany lub bezprzewodowy) |  |
|  | 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym | TAK, wymagane |  |
|  | 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym | TAK, wymagane |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, wymagane |  |
|  | Przesuw 25/50/100 mm/s | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK, wymagane |  |
|  | Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy | 3 wyłączniki – 10 pkt 2 wyłączniki – 5 pkt 1 wyłącznik – 0 pkt – wymagany (Wpisać 1, 2 lub 3) |  |
|  | Sterowanie bieżnią automatyczne, ręczne | TAK, wymagane |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h | TAK, wymagane |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% | TAK, wymagane |  |
|  | Długość użytkowa taśmy: min 1500 mm, szerokość min 500 mm | TAK, wymagane |  |
|  | współpraca z oferowanym systemem do badań wysiłkowych | TAK, wymagane |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera (dostawa oraz podłączenie wymaganego okablowania) | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 180 kg | TAK, wymagane |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalne wymiary (max DxSxW): 2000x750x1220 mm | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy | 36 miesięcy – wymagane 48 miesięcy – 10 pkt 50 miesięcy – 20 pkt (Wpisać 36, 48 lub 50) |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy techniczne | TAK, wymagane |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, wymagane |  |
| c. Cykloergometr |
|  | Wbudowany moduł EKG | Wbudowany moduł -10 pkt Bezprzewodowy moduł - 0 pkt (Wpisać wbudowany lub bezprzewodowy) |  |
|  | 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK, wymagane |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, wymagane |  |
|  | Przesuw 25/50/100 mm/ | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres pomiaru HR 15-240 bpm | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego | TAK, wymagane |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres obciążenia: 25 - 400 W | TAK, wymagane |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 200 kg | TAK, wymagane |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera (dostawa oraz podłączenie wymaganego okablowania) | TAK, wymagane |  |
|  | Współpraca z oferowanym system do badań wysiłkowych | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy | TAK, wymagane |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy techniczne | 36 miesięcy – wymagane 48 miesięcy – 10 pkt 50 miesięcy – 20 pkt (Wpisać 36, 48 lub 50) |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, wymagane |  |
| Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej |
| II. a. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem ( 2 szt. ) |
|  | System przeznaczony do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej współpracujący z bieżnią oraz/lub cyklometrem z możliwością oceny wydolności | TAK, wymagane |  |
|  | Program treningowy posiadający sterowane obciążenie i częstość rytmu | TAK, wymagane |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne | TAK, wymagane |  |
|  | Projektowanie indywidualnych programów treningu w trybie graficznym | TAK, wymagane |  |
|  | Projektowanie treningów typu HIIT i Piramidowy | TAK, wymagane |  |
|  | Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi | TAK, wymagane |  |
|  | Procentowy udział rytmu poza ustawionymi granicami w trybie online | TAK, wymagane |  |
|  | Wyliczanie HRmax i HRrr w trakcie realizacji treningu | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość definiowania sposobu wyznaczania MET (wg ACSM, Mertensa, Kavanagha, własne) | TAK, wymagane |  |
|  | Generowanie bazy danych pacjentów oraz ich badań | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu badania wraz z zapisem EKG | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość podglądu raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość wydruku raportów badań z bazy pacjentów | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość konfiguracji wyglądu raportów | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość generowania raportu w postaci zestawienia wykonanych treningów | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość generacji raportów w formacie PDF | TAK, wymagane |  |
|  | Prowadzenia treningów grupowych | TAK, wymagane |  |
|  | Różnorodne programy treningu sterowane pod obciążeniem ciągłe lub naprzemienne | TAK, wymagane |  |
|  | Archiwizowanie przebiegu badań wraz z zapisem EKG | TAK, wymagane |  |
|  | Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego | TAK, wymagane |  |
|  | Automatyczne przenoszenie parametrów MET, HR, BP z badania wysiłkowego do okna projektowania treningu. | TAK, wymagane |  |
|  | Funkcja wydruku zapisu EKG | TAK, wymagane |  |
|  | Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD min.32”, drukarką laserową, klawiaturą i myszką | TAK, wymagane Proszę o podanie nazwy producenta oraz parametrów |  |
|  | Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja na system komputerowy min 24 miesiące. | 24 miesięcy – wymagane 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt (wpisać 24, 36 lub 48) |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe z obsługi oprogramowania | TAK, wymagane |  |
|  | Instalacja wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzona max do 16 stanowisk polegająca na podłączeniu technicznym urządzeń i skonfigurowaniu obecnej sieci zasilającej i dostępnych kanałów kablowych. | TAK, wymagane |  |
| II. b. Bieżnia (10 szt.) |
|  | wbudowany moduł EKG | Wbudowany moduł -10 pkt Bezprzewodowy moduł - 0 pkt (Wpisać wbudowany lub bezprzewodowy) |  |
|  | 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym | TAK, wymagane |  |
|  | 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym | TAK, wymagane |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, wymagane |  |
|  | Przesuw 25/50/100 mm/s | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK, wymagane |  |
|  | Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy | 3 wyłączniki – 10 pkt 2 wyłączniki – 5 pkt 1 wyłącznik – 0 pkt – wymagany (Wpisać 1, 2 lub 3) |  |
|  | Sterowanie bieżnią automatyczne, ręczne | TAK, wymagane |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h | TAK, wymagane |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% | TAK, wymagane |  |
|  | Długość użytkowa taśmy: min 1500 mm, szerokość min 500 mm | TAK, wymagane |  |
|  | współpraca z oferowanym systemem do badań wysiłkowych | TAK, wymagane |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera (dostawa oraz podłączenie wymaganego okablowania. Montaż okablowania w istniejących korytach kablowych zamontowanych na ścianach pomieszczenia 1.17 (Załącznik nr 8 do SIWZ) | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 180 kg | TAK, wymagane |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalne wymiary (max DxSxW): 2000x750x1220 mm | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy | 36 miesięcy – wymagane 48 miesięcy – 10 pkt 50 miesięcy – 20 pkt (Wpisać 36, 48 lub 50) |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy techniczne | TAK, wymagane |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, wymagane |  |
| II. c. Cykloergometr (10 szt.) |
|  | Wbudowany moduł EKG | Wbudowany moduł -10 pkt Bezprzewodowy moduł - 0 pkt (Wpisać wbudowany lub bezprzewodowy) |  |
|  | 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK, wymagane |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, wymagane |  |
|  | Przesuw 25/50/100 mm/ | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres pomiaru HR 15-240 bpm | TAK, wymagane |  |
|  | Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz | TAK, wymagane |  |
|  | Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego | TAK, wymagane |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK, wymagane |  |
|  | Zakres obciążenia: 25 - 400 W | TAK, wymagane |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA | TAK, wymagane |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 200 kg | TAK, wymagane |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera (dostawa oraz podłączenie wymaganego okablowania. Montaż okablowania w istniejących korytach kablowych zamontowanych na ścianach pomieszczenia 1.17 Załącznik nr 8 do SIWZ) | TAK, wymagane |  |
|  | Współpraca z oferowanym system do badań wysiłkowych | TAK, wymagane |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 36 godzin (w dni robocze). | TAK, wymagane |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy | 36 miesięcy – wymagane 48 miesięcy – 10 pkt 50 miesięcy – 20 pkt (Wpisać 36, 48 lub 50) |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy techniczne | TAK, wymagane |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, wymagane |  |